MLZY-111-10A直流电阻测试仪（华）

使

用

说

明

书

武汉市华电美伦电力技术有限公司

目     录

一、产品概述 ………………………………………………………………………………… 2

二、功能特点 ………………………………………………………………………………… 2

三、技术参数 ………………………………………………………………………………… 2

四、使用条件 ………………………………………………………………………………… 2

五、面板介绍 ………………………………………………………………………………… 3

六、仪器接线 ………………………………………………………………………………… 3

七、操作说明 ………………………………………………………………………………… 4

八、注意事项 ………………………………………………………………………………… 6

九、售后服务 ………………………………………………………………………………… 6

一、产品概述

MLZY-111-10A变压器直流电阻测试仪是测量变压器、互感器、发电机、电动机和线路等直流电阻的快速测试设备，是单、双臂电桥的换代产品。

二、功能特点

- 仪器采用两种供电模式：市电AC220V电源供电；仪器内部锂电池供电，锂电池供电测试可达8小时，解决了现场因无电源而无法测试的难题；

- 测试过程由微机控制，自动完成自校、稳流判断、数据处理、阻值显示；

- 具有完善的反电势保护功能；

- 具有充电和电量显示等功能，采用大容量锂电池,满足现场试验需求；

- 对于有载调压变压器直流电阻的纵向测试可一次供电完成；

- 具有测量速度快、测量数据准确稳定；

- 具有操作简便、精度高、抗干扰、防震、携带方便等特点；

- 适用于110kV及以下电压等级变压器的直流电阻快速测量。

三、技术参数

输出电流   10A、2A、500mA、100mA、10mA、1mA

测量范围   10A：  200μΩ～2mΩ

2A：   2mΩ～2Ω

500mA：100mΩ～20Ω

100mA：500mΩ～100Ω

10mA： 2Ω～1kΩ

1mA：  100Ω～20kΩ

分 辨 率   0.1μΩ

测量精度   ±(0.2%+2字)

外形尺寸   320mm×245mm×150mm

仪器重量   5kg

四、使用条件

环境温度   -10℃～50℃

环境湿度   ≤85%RH

工作电源   AC220V±10%

电源频率   50±1Hz

五、面板介绍

仪器面板见图5.1

图5.1 面板图

液 晶 屏：第一功能：显示测试电流和阻值

第二功能：显示电池电量

测试开关：仪器测试状态和关断状态转换开关

复    位：测试完毕或中断仪器工作

选    择：选择工作电流

确    认：第一功能：测试

第二功能：重复测试

接 地 柱：与地线连接

U+      ：测试电压正极

U-      ：测试电压负极

I+      ：2A以下电流源输出正极

I-      ：2A以下电流源输出负极

10A+    ：10A电流源输出正极

10A-    ：10A电流源输出负极

六、仪器接线

用电源线把仪器与外部AC 220V电源连接，用接地线把⊥与大地连接，Ⅰ﹢、Ⅰ﹣、U +、U-端子与试品采用图2所示的四端法接线，随仪器配套的专用测试钳已把电流、电位线设计到同一钳口上，试验接线简单方便。

●

●                 ●

●

图6.1 仪器接线图

七、操作说明

7.1选择输出电流

仪器输出电流为10A、2A、500mA、100mA、10mA、1mA六档

7.1.1打开电源，液晶屏显示仪器开机默认的测试电流2A。

电流 2A

7.1.2按选择键，显示器循环显示：

通过按选择键选择所需的工作电流。

7.2充电建立过渡过程

选择合适的工作电流后，按确认键仪器显示：

正在充电

仪器按选择的电流大小对试品进行充电，当电流达到稳定状态时，进入“正在测试”状态。

7.2.1如果I+、I-间的测试电阻大于技术指标所列测量范围，仪器显示：

阻值太大

7.2.2如果I+、I-间没有接通，仪器没有输出电流，仪器显示：

测试线未接好

7.3测试电流、电压，显示阻值

当仪器进入“正在测试”状态后，开始测试回路电流I及电位端子间的电位差V，通过计算V/I可得试品电阻R。

R﹤1Ω 时，显示的单位为mΩ；

R≥1Ω时，显示的单位为Ω。

R＞1000Ω时，显示的单位为kΩ。

待数据稳定后，该数值为试品阻值。

当500mA、100mA 、10mA、1mA档测试值小于技术指标所列测量范围，仪器显示：

阻值太小

7.4重复测试

当对测试阻值有疑问时，可持续按测试键一秒钟，仪器显示：

正在测试

这时仪器对电流、电压重复测试，液晶屏显示重复测试的阻值，若重复测试结果一致，说明仪器工作正常，测试值与出厂相比偏差大时，应检查试验接线是否正确。

7.5复位放电

测试完毕后，按复位键，充电回路断开，仪器内部设计有快速放电回路，释放绕组所储存的能量。按复位键后，蜂鸣器响，液晶屏显示正在：

正在放电

表示仪器工作于放电状态。待蜂鸣器停，显示器显示出上次选择的工作电流，代表放电结束，仪器进入选择电流状态，这时可拆除测试线或重新选择电流进行下一相序的测试。

7.6锂电池充电说明

当仪器接入交流220V,仪器屏幕显示“正在充电”，整个充电时间约7小时左右。充电结束后，显示“电池充满”，拔开电源线即可。

八、注意事项

仪器设计有反电势保护功能，在使用中仍需按以下逐条操作，以确保仪器及试验人员人身安全。

8.1使用本仪器前一定要认真阅读本手册。

8.2仪器的操作者应具备一般电气设备或仪器的使用常识。

8.3本仪器户内外均可使用，但应避开雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓、高温、阳光直射等场所。

8.4仪表应避免剧烈振动。

8.5对仪器的维修、护理和调整应由专业人员进行。

8.6测试完毕后一定要等放电报警声停止后再关闭电源，拆除测试线。

8.7测量无载调压变压器，一定要等放电指示报警音停止后，切换档位。

8.8在测试过程中，禁止移动测试夹和供电线路。

8.9请使用仪器自带的测试线，以保证测试准确度，并保护仪器内部电源。

九、售后服务

仪器自购买之日起三年内，属产品质量问题免费包修包换，终身提供维修和技术服务。如发现仪器有异常情况或故障请与公司及时联系，以便为您安排最便捷的处理方案。

武汉市华电美伦电力技术有限公司

地址：武汉市吴家山经济技术开发区国际企业大道1号楼

电话：027-85369885；手机：15071112226

网站：WWW.MLDQKV.COM 邮箱：MEILUN.2007@163.COM

# Text boxes

●

I+

U+

U-

●

I-

电流    2A

电流  500mA

电流  100mA

电流  10mA

电流  1mA

电流   10A